## チェックシートICD1
条件付きMRI対応ICD MRI検査チェックリスト
（Abbott社製 Ellipse™、 Ellipse Limited™、Fortify Assura™）
基本情報 |  | 患者名
ID：
|  | 検査目的 |  |  |  |  | □精査 □経過観察 □スクリーニング □その他（ ）
[7 empty] | □ | 頭部 （ 脳 ・ 頭蓋 ） |  |  | □ | 上腹部（ 肝 ・ 胆 ・ 膵 ・ 脾 ・ 腎 ）
[7 empty] | □ | 眼窩 |  |  | □ | 下腹部 ・ 骨盤腔（ 膀胱 ・ 前立腺 ・ 子宮 ・ 卵巣 ）
[7 empty] | □ | 頚部 |  |  | □ | 脊椎（ 頚椎 ・ 胸椎 ・ 腰椎 ）
[7 empty] | □ | 胸部（ 肺 ・ 縦隔 ） |  |  | □ | 四肢（ 膝 ・ 股 ・ 肩 ・ 足 ・ 足関節 ・ 手 ・ 手関節 ・ 肘 ） ( L ･ R )
[7 empty] | □ | ３D |  |  | □ | その他（ ）
|  | ICD 植込み適応疾患 | [11 empty] | MRI検査時の 全身状態
|  | MRIオーダー日 |  |  | MRI検査日
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日
|  | MRI検査オーダー医 |  |  | MRI検査日 プログラマ操作者 |  |  |  | ICD管理医
|  | MRI検査オーダー時 チェック |  |  | MRI検査日 チェック
検査前 確認事項
|  |  | □ |  |  | □ |  |  |  | 検査に使用するMRI装置が1.5Tトンネル型である
|  |  | □ |  |  | □ |  |  |  | 条件付きMRI対応カードの提示があった
|  |  | □ |  |  | □ |  |  |  | リード植込み後6週間を超えている
|  |  | □ |  |  | □ |  |  |  | ICDは左右の胸部植込みである
|  |  | □ |  |  | □ |  |  |  | MRIに対応していないリード、延長リード類、リードアダプタを含む関連機器が植え込まれていない
|  |  | □ |  |  | □ |  |  |  | ICD本体と併用されているMRI対応リード以外の植え込み機器(以前使用していたリード等)が無い
|  |  | □ |  |  | □ |  |  |  | 撮像時の体位は仰臥位(腕の位置は体の横とする)
|  |  | □ |  |  | □ |  |  |  | 患者の体温が平熱であり、体温調節機能に異常がない
[6 empty] | □ |  |  |  | ICDチェックをした↓
[6 empty] | □ |  |  |  | リードインピーダンスは設定範囲内である
[5 empty] | （ Ω） |  |  |  | 心房リードインピーダンス計測値（DRの場合のみ）
[5 empty] | （ Ω） |  |  |  | 心室リードインピーダンス計測値
[6 empty] | □ |  |  |  | HVリードインピーダンスは設定範囲内である |  |  |  |  | （HVテスト合格）
[5 empty] | （RV-CAN Ω） （RV-SVC Ω） （SV-CAN Ω） |  |  |  | HVリードインピーダンス計測値 |  |  |  | * |  |  | *デュアルコイルの場合はシングルコイルとして使用している場合 でもRV-Can, RV-SVC, SC-canのすべてが設定の範囲内である 必要があります
[6 empty] | □ |  |  |  | ペーシング閾値は 2.5 V /0.5 ms以下
[5 empty] | v/ ms |  |  |  | 心房キャプチャー閾値（DRの場合のみ）
[5 empty] | v/ ms |  |  |  | 心室キャプチャー閾値
[6 empty] | □ |  |  |  | プログラマによるMRIレポートの印刷（通常時）
[6 empty] | □ |  |  |  | MRI設定の内容確認
[6 empty] | □ |  |  | MRI モードはペーシングOff
[5 empty] | min-1 |  |  |  | MRI 基本レート
[5 empty] | ms |  |  |  | MRI ペース後AVディレイ
[5 empty] | 5.0V ・ 7.5V |  |  |  | MRI パルス振幅（パルス幅は1.0msで固定）
[5 empty] | デュアル・シングル |  |  |  | HV リードタイプ
[5 empty] | MRI検査日 チェック |  |  |  | MRI検査実施者
MRI検査時 （シールドルームの外で確認） | [5 empty] | □ |  |  |  | MRI設定時はICDの頻拍治療は無効になることは確認済である
[6 empty] | □ |  |  |  | 体外式除細動器の準備をした
[6 empty] | □ |  |  |  | 撮像中の血行動態モニタリングの準備（心電図・非観血的血圧測定・その他）をした
[6 empty] | □ |  |  |  | アイソセンターの配置は条件なし（全身撮像可）であることを確認した
[6 empty] | □ |  |  |  | 一軸あたりの最大勾配スルーレートが 200 T/m/s 以下,最大空間傾斜 30T/m/s
[6 empty] | □ |  |  |  | 全身 SAR 2.0 W/kg以下、頭部SAR 3.2W/kg 以下
[6 empty] | □ |  |  |  | ローカル送信専用コイル及びローカル送受信コイル使用は、頭部・下肢（臀部を除く）・手首である
[6 empty] | □ |  |  |  | ここまでのすべてのチェックBOXの確認が完了している
[6 empty] | □ |  |  |  | プログラマでMRI設定を有効化した
[6 empty] | □ |  |  |  | プログラマによるMRIレポートの印刷（MRI設定有効化後）
MRI検査（撮像） ※撮像中は継続して血行動態のモニタリングを行う
MRI検査日 チェック
[6 empty] | □ |  |  |  | プログラマでMRI設定を無効化する
[6 empty] | □ |  |  |  | ICDチェックをした↓
[5 empty] | （ Ω） |  |  |  | 心房リードインピーダンス計測値（DRの場合のみ）
[5 empty] | （ Ω） |  |  |  | 心室リードインピーダンス心室計測値
[5 empty] | （RV-CAN Ω） （RV-SVC Ω） （SV-CAN Ω） |  |  |  | HVリードインピーダンス計測値
[5 empty] | v/ ms |  |  |  | 心房キャプチャー閾値（DRの場合のみ）
[5 empty] | v/ ms |  |  |  | 心室キャプチャー閾値
[5 empty] | mV |  |  |  | 心房センシング（DRの場合のみ）
[5 empty] | mV |  |  |  | 心室センシング
[6 empty] | □ |  |  |  | ICD頻拍治療がONに戻っていることを確認した
[6 empty] | □ |  |  |  | 撮像前後のICDの設定が同じこと、および調整の必要がないことを確認した
[6 empty] | □ |  |  |  | ICDチェックの結果および設定をプリントした
ご不明な点は、アボットメディカルジャパン（株）MRI専用サイト https://www.sjm.co.jp/jp/mri-pacemaker/index.html MRI専用フリーダイヤル 0800-100-1055 をご利用ください。
| OT-CRM-031D-2(19-JUN) |  |  | 2019年6月改訂
SAMPLE