## Abbottﾍﾟｰｽﾒｰｶ（Aveir）
条件付きMRI対応ペースメーカ MRI検査チェックリスト
（Abbott社製 アヴェイル LP）
基本情報 |  | 患者名 | [26 empty] | MRI検査予定日 | [6 empty] | 年 |  | 月 | 日
[19 empty] | ID： | [9 empty] | MRI検査実施日 | [6 empty] | 年 |  | 月 | 日
|  | 検査目的 |  |  | □精査 □経過観察 □スクリーニング □その他 | [16 empty] | （ | [16 empty] | ）
撮像予定部位
[5 empty] | □ | 頭部 （ 脳 ・ 頭蓋 ） | [7 empty] | □ | 上腹部（ 肝 ・ 胆 ・ 膵 ・ 脾 ・ 腎 ） | [14 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 眼窩 | [7 empty] | □ | 下腹部 ・ 骨盤腔（ 膀胱 ・ 前立腺 ・ 子宮 ・ 卵巣 ） | [14 empty] | □ | ３Ｄ
[5 empty] | □ | 頚部 | [7 empty] | □ | 脊椎（ 頚椎 ・ 胸椎 ・ 腰椎 ）
[5 empty] | □ | 胸部（ 肺 ・ 縦隔・心臓 ） | [7 empty] | □ | 四肢（ 膝 ・ 股 ・ 肩 ・ 足 ・ 足関節 ・ 手 ・ 手関節 ・ 肘 ） ( L ･ R )
|  | ペースメーカ 植込み適応疾患 |  | □ | CAVB |  | □ | Ⅱ°AVB |  |  | □ | S.S.S. |  |  | □ | ( |  |  | ) | MRI検査時の 全身状態 |  |  |  |  | 科診療録参照
MRI検査までに
|  |  | □ | 患者様よりリードレスペースメーカ手帳及び条件付きMRI対応カードの提示がある
|  |  | □ | デバイスがEOS（エンドオブサービス）に達していない
|  |  | □ | 心室デバイスの場合：デバイスが右心室以外に植え込まれていない
心房デバイスの場合：デバイスが右心房以外に植え込まれていない
|  |  | □ | 同じ心腔内に遺残リードレスペースメーカがある場合、すべてのデバイスが条件付きMRI対応である
また、遺残リードレスペースメーカは恒久的に動作を停止した状態である
|  |  | □ | キャプチャー閾値が安定している
|  |  | □ | 複数の条件付きMRI対応デバイスが植え込まれている患者については、植え込まれているデバイスがそれぞれ条件付きMRI対応の要求事項をすべて満たしている。
MRI検査直前
|  |  | □ | ペースメーカチェック | [7 empty] | データ取得日 |  |  |  |  | （ |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 | ）
|  |  | □ | ペーシング閾値は 2.5 V /0.5 ms以下 | [15 empty] | ペーシング閾値 | [5 empty] | 心房 |  | V / ms |  |  |  |  | 心室 |  | V / ms
|  |  | □ | 「MRI 設定」を有効にすると非同期ペーシングモードになるようにプログラムされている患者において、ペーシング出力5.0 V 及びパルス幅1.0 ms で横隔膜刺激の愁訴がない
|  |  | □ | MRI設定の内容
[6 empty] | モード |  | （ | DOO⇄VOO |  |  |  | VOO |  |  | AOO |  | ペーシングOff |  |  |  |  | ）
[6 empty] | レート |  | （ |  |  |  | ） | ppm |  |  | ※30～120ppm
[6 empty] | 出力 |  | （ | 5.0V | ) | ※ | パルス幅は1.0msで固定
MRI検査承認医師のサイン：
MRI検査時
|  |  | □ | 1.5 T/3.0T のトンネル型MR装置である
|  |  |  | （ | □3.0T：第一次水準管理操作モード又は通常操作モード。
円偏波（CP）又は多チャンネル-2（MC-2）によりRF励起した一体型全身用RF送信コイル、ローカルコイルは受信専用のみ使用可能
□1.5T：第一次水準管理操作モード又は通常操作モード。一体型全身用RF 送信コイル
又は円偏波（CP）方式によりRF 励起した着脱式RF 送受信コイル（頭部、下肢又は上肢用）
|  |  | □ | 撮像時の体位は仰臥位または伏臥位(腕の位置は体の横とする)
|  |  | □ | 一軸あたりの最大勾配スルーレートが 200 T/m/s 以下
|  |  | □ | 最大空間勾配は30T/m (3000 ガウス/cm) 以下
|  |  | □ | 全身 SAR 2.0 W/kg以下、頭部SAR 3.2W/kg 以下
|  |  | □ | 体外式除細動器のスタンバイ
|  |  | □ | 撮像中の血行動態モニタリングの準備 | [10 empty] | （ | □ | 心電図 |  | □ | パルスオキシメーター | [6 empty] | □ | 非観血的血圧測定 |  |  |  | □ | その他 |  |  |  | ）
|  |  | □ | MRI設定有効化前のペースメーカ設定のプリント
|  |  | □ | MRI設定を有効化する
[5 empty] | □ MerlinPCS プログラマを用いてMRI設定を有効化した | [14 empty] | → | □MRI設定有効化後のペースメーカ設定のプリント
[6 empty] | モード |  | （ | DOO⇄VOO |  |  |  | VOO |  |  | AOO |  | ペーシングOff |  |  |  |  | ）
[6 empty] | レート |  | （ |  |  |  | ） | ppm |  |  |  | ※ペースメーカ管理医の指示に従う
臨床工学技士サイン：
|  |  | □ | ここまでのすべてのチェックBOXの確認が完了している | [19 empty] | 放射線科医もしくは放射線技師サイン：
MRI検査（撮像） ※撮像中は継続して血行動態のモニタリングを行う
MRI検査後
|  |  | □ | MRI設定の解除
|  |  | □ | ペースメーカチェック | [7 empty] | データ取得日 |  |  |  |  | （ |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 | ）
[21 empty] | 計測値 | [5 empty] | 心房 |  | V / ms |  |  |  |  | 心室 |  | V / ms
|  |  | □ | ペースメーカチェックの結果および設定プリント
|  |  | □ | 撮像前後のペースメーカ設定が同じこと、および調整の必要がないことの確認
臨床工学技士サイン：
循環器内科の所定の研修を受けた医師の最終確認（サイン）
ご不明な点は、アボットメディカルジャパンMRI専用サイト https://www.cardiovascular.abbott/jp/ja/patients/mri-pacemaker.html MRI専用フリーダイヤル 0800-100-1055 をご利用ください。
2025年11月作成
™ Indicates a trademark of the Abbott group of companies. ©2025 Abbott. All rights reserved. MAT-2302424 v4.0 ¦ Item approved for Japan use only.
SAMPLE