## チェックシートABBOTTQA
条件付きMRI対応CRT-D MRI検査チェックリスト
（Abbott社製 Quadra Assura™/Quadra Assura MP™）
checklist No.6
基本情報 |  | 患者名
ID：
|  | 検査目的 |  |  |  | □精査 □経過観察 □スクリーニング □その他（ ）
[6 empty] | □ | 頭部 （ 脳 ・ 頭蓋 ） |  |  | □ | 上腹部（ 肝 ・ 胆 ・ 膵 ・ 脾 ・ 腎 ）
[6 empty] | □ | 眼窩 |  |  | □ | 下腹部 ・ 骨盤腔（ 膀胱 ・ 前立腺 ・ 子宮 ・ 卵巣 ）
[6 empty] | □ | 頚部 |  |  | □ | 脊椎（ 頚椎 ・ 胸椎 ・ 腰椎 ）
[6 empty] | □ | 胸部（ 肺 ・ 縦隔 ） |  |  | □ | 四肢（ 膝 ・ 股 ・ 肩 ・ 足 ・ 足関節 ・ 手 ・ 手関節 ・ 肘 ） ( L ･ R )
[6 empty] | □ | 3D |  |  | □ | その他（ ）
|  | CRT-D 植込み適応疾患 | [10 empty] | MRI検査時の 全身状態
|  | MRIオーダー日 |  | MRI検査日
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日
|  | MRI検査オーダー医 |  | MRI検査日 プログラマ操作者 |  |  |  | CRT-D管理医
|  | MRI検査オーダー時 チェック |  | MRI検査日 チェック
検査前 確認事項
|  |  | □ |  | □ |  |  |  | 検査に使用するMRI装置が1.5Tトンネル型である
|  |  | □ |  | □ |  |  |  | 条件付きMRI対応カードの提示があった
|  |  | □ |  | □ |  |  |  | CRT-Dは左右の胸部植込みである
|  |  | □ |  | □ |  |  |  | MRIに対応していないリード、延長リード類、リードアダプタを含む関連機器が植え込まれていない
|  |  | □ |  | □ |  |  |  | CRT-D本体と併用されているMRI対応リード以外の植え込み機器(以前使用していたリード等)が無い
|  |  | □ |  | □ |  |  |  | 撮像時の体位は仰臥位又は伏臥位(腕の位置は体の横とする)
|  |  | □ |  | □ |  |  |  | 患者の体温が平熱であり、体温調節機能に異常がない
[5 empty] | □ |  |  |  | CRT-Dチェックをした↓
[5 empty] | □ |  |  |  | リードインピーダンスは設定範囲内である
|  |  |  | （ Ω） |  |  |  | 心房リードインピーダンス計測値
|  |  |  | （ Ω） |  |  |  | 右室リードインピーダンス計測値
|  |  |  | （ Ω） |  |  |  | 左室リードインピーダンス計測値
[5 empty] | □ |  |  |  | HVリードインピーダンスは設定範囲内である |  |  |  |  | （HVテスト合格）
|  |  |  | （RV-CAN Ω） （RV-SVC Ω） （SV-CAN Ω） |  |  |  | HVリードインピーダンス計測値 |  |  |  | * | *デュアルコイルの場合はシングルコイルとして使用している場合 でもRV-Can, RV-SVC, SC-canのすべてが設定の範囲内である 必要があります
[5 empty] | □ |  |  | 心房・右室ペーシング閾値は 2.5 V /0.5 ms以下、不安定な変動が確認されていない
|  |  |  | v/ ms |  |  |  | 心房キャプチャー閾値
|  |  |  | v/ ms |  |  |  | 右室キャプチャー閾値
[5 empty] | □ |  |  | 左室ペーシング閾値は 2.0 V /0.5 ms以下、不安定な変動が確認されていない
|  |  |  | v/ ms |  |  |  | 左室キャプチャー閾値
[5 empty] | □ |  |  |  | プログラマによるMRIレポートの印刷（通常時）
[5 empty] | □ |  |  |  | MRI設定の内容確認
|  |  |  | Off ・ AOO ・ VOO ・ DOO |  |  |  | MRI モード
|  |  |  | min-1 |  |  |  | MRI 基本レート
|  |  |  | ms |  |  |  | MRI ペース後AVディレイ
|  |  |  | 5.0V ・ 7.5V |  |  |  | MRI パルス振幅（パルス幅は1.0msで固定）
|  |  |  | デュアル・シングル |  |  |  | HV リードタイプ
|  |  |  | MRI検査日 チェック |  |  |  | MRI検査実施者
MRI検査時 （シールドルームの外で確認） |  |  |  |  | □ |  |  |  | MRI設定時はCRT-Dの頻拍治療及び左室ペーシングは無効になることは確認済である
[5 empty] | □ |  |  |  | 体外式除細動器の準備をした
[5 empty] | □ |  |  |  | 撮像中の血行動態モニタリングの準備（心電図・非観血的血圧測定・その他）をした
[5 empty] | □ |  |  |  | アイソセンターの配置は条件なし（全身撮像可）であることを確認した
[5 empty] | □ |  |  |  | 一軸あたりの最大勾配スルーレートが 200 T/m/s 以下,最大空間傾斜 30T/m
[5 empty] | □ |  |  |  | 全身 SAR 2.0 W/kg以下、頭部SAR 3.2W/kg 以下
[5 empty] | □ |  |  |  | ローカル送信専用コイル及びローカル送受信コイル使用は、頭部・下肢（臀部を除く）・手首である
[5 empty] | □ |  |  |  | ここまでのすべてのチェックBOXの確認が完了している
[5 empty] | □ |  |  |  | プログラマでMRI設定を有効化した
[5 empty] | □ |  |  |  | プログラマによるMRIレポートの印刷（MRI設定有効化後）
MRI検査（撮像） ※撮像中は継続して血行動態のモニタリングを行う
MRI検査日 チェック
[5 empty] | □ |  |  |  | プログラマでMRI設定を無効化する
[5 empty] | □ |  |  |  | CRT-Dチェックをした↓
|  |  |  | （ Ω） |  |  |  | 心房リードインピーダンス計測値
|  |  |  | （ Ω） |  |  |  | 右室リードインピーダンス心室計測値
|  |  |  | （ Ω） |  |  |  | 左室リードインピーダンス心室計測値
|  |  |  | （RV-CAN Ω） （RV-SVC Ω） （SV-CAN Ω） |  |  |  | HVリードインピーダンス計測値
|  |  |  | v/ ms |  |  |  | 心房キャプチャー閾値
|  |  |  | v/ ms |  |  |  | 右室キャプチャー閾値
|  |  |  | v/ ms |  |  |  | 左室キャプチャー閾値
|  |  |  | mV |  |  |  | 心房センシング
|  |  |  | mV |  |  |  | 心室センシング
[5 empty] | □ |  |  |  | 頻拍治療および左室ペーシングがONに戻っていることを確認した
[5 empty] | □ |  |  |  | 撮像前後のCRT-Dの設定が同じこと、および調整の必要がないことを確認した
[5 empty] | □ |  |  |  | CRT-Dチェックの結果および設定をプリントした
ご不明な点は、アボットメディカルジャパンMRI専用サイト https://www.cardiovascular.abbott/jp/ja/mri-verification.html MRI専用フリーダイヤル 0800-100-1055 をご利用ください。
2024年3月作成
™ Indicates a trademark of the Abbott group of companies. ©2024 Abbott. All rights reserved. MAT-2402656 v1.0 ¦ Item approved for Japan use only.
SAMPLE

## チェックシートNK
条件付きMRI対応CRT-D MRI検査チェックリスト
（Abbott社製 Quadra+ Exelis™/Quadra+ Exelis MP™）
checklist No.15
基本情報 |  | 患者名
ID：
|  | 検査目的 |  |  |  | □精査 □経過観察 □スクリーニング □その他（ ）
[6 empty] | □ | 頭部 （ 脳 ・ 頭蓋 ） |  |  | □ | 上腹部（ 肝 ・ 胆 ・ 膵 ・ 脾 ・ 腎 ）
[6 empty] | □ | 眼窩 |  |  | □ | 下腹部 ・ 骨盤腔（ 膀胱 ・ 前立腺 ・ 子宮 ・ 卵巣 ）
[6 empty] | □ | 頚部 |  |  | □ | 脊椎（ 頚椎 ・ 胸椎 ・ 腰椎 ）
[6 empty] | □ | 胸部（ 肺 ・ 縦隔 ） |  |  | □ | 四肢（ 膝 ・ 股 ・ 肩 ・ 足 ・ 足関節 ・ 手 ・ 手関節 ・ 肘 ） ( L ･ R )
[6 empty] | □ | 3D |  |  | □ | その他（ ）
|  | CRT-D 植込み適応疾患 | [10 empty] | MRI検査時の 全身状態
|  | MRIオーダー日 |  | MRI検査日
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日
|  | MRI検査オーダー医 |  | MRI検査日 プログラマ操作者 |  |  |  | CRT-D管理医
|  | MRI検査オーダー時 チェック |  | MRI検査日 チェック
検査前 確認事項
|  |  | □ |  | □ |  |  |  | 検査に使用するMRI装置が1.5Tトンネル型である
|  |  | □ |  | □ |  |  |  | 条件付きMRI対応カードの提示があった
|  |  | □ |  | □ |  |  |  | CRT-Dは左右の胸部植込みである
|  |  | □ |  | □ |  |  |  | MRIに対応していないリード、延長リード類、リードアダプタを含む関連機器が植え込まれていない
|  |  | □ |  | □ |  |  |  | CRT-D本体と併用されているMRI対応リード以外の植え込み機器(以前使用していたリード等)が無い
|  |  | □ |  | □ |  |  |  | 撮像時の体位は仰臥位又は伏臥位(腕の位置は体の横とする)
|  |  | □ |  | □ |  |  |  | 患者の体温が平熱であり、体温調節機能に異常がない
[5 empty] | □ |  |  |  | CRT-Dチェックをした↓
[5 empty] | □ |  |  |  | リードインピーダンスは設定範囲内である
|  |  |  | （ Ω） |  |  |  | 心房リードインピーダンス計測値
|  |  |  | （ Ω） |  |  |  | 右室リードインピーダンス計測値
|  |  |  | （ Ω） |  |  |  | 左室リードインピーダンス計測値
[5 empty] | □ |  |  |  | HVリードインピーダンスは設定範囲内である |  |  |  |  | （HVテスト合格）
|  |  |  | （RV-CAN Ω） （RV-SVC Ω） （SV-CAN Ω） |  |  |  | HVリードインピーダンス計測値 |  |  |  | * | *デュアルコイルの場合はシングルコイルとして使用している場合 でもRV-Can, RV-SVC, SC-canのすべてが設定の範囲内である 必要があります
[5 empty] | □ |  |  | 心房・右室ペーシング閾値は 2.5 V /0.5 ms以下、不安定な変動が確認されていない
|  |  |  | v/ ms |  |  |  | 心房キャプチャー閾値
|  |  |  | v/ ms |  |  |  | 右室キャプチャー閾値
[5 empty] | □ |  |  | 左室ペーシング閾値は 2.0 V /0.5 ms以下、不安定な変動が確認されていない
|  |  |  | v/ ms |  |  |  | 左室キャプチャー閾値
[5 empty] | □ |  |  |  | プログラマによるMRIレポートの印刷（通常時）
[5 empty] | □ |  |  |  | MRI設定の内容確認
|  |  |  | Off ・ AOO ・ VOO ・ DOO |  |  |  | MRI モード
|  |  |  | min-1 |  |  |  | MRI 基本レート
|  |  |  | ms |  |  |  | MRI ペース後AVディレイ
|  |  |  | 5.0V ・ 7.5V |  |  |  | MRI パルス振幅（パルス幅は1.0msで固定）
|  |  |  | デュアル・シングル |  |  |  | HV リードタイプ
|  |  |  | MRI検査日 チェック |  |  |  | MRI検査実施者
MRI検査時 （シールドルームの外で確認） |  |  |  |  | □ |  |  |  | MRI設定時はCRT-Dの頻拍治療及び左室ペーシングは無効になることは確認済である
[5 empty] | □ |  |  |  | 体外式除細動器の準備をした
[5 empty] | □ |  |  |  | 撮像中の血行動態モニタリングの準備（心電図・非観血的血圧測定・その他）をした
[5 empty] | □ |  |  |  | アイソセンターの配置は条件なし（全身撮像可）であることを確認した
[5 empty] | □ |  |  |  | 一軸あたりの最大勾配スルーレートが 200 T/m/s 以下,最大空間傾斜 30T/m
[5 empty] | □ |  |  |  | 全身 SAR 2.0 W/kg以下、頭部SAR 3.2W/kg 以下
[5 empty] | □ |  |  |  | ローカル送信専用コイル及びローカル送受信コイル使用は、頭部・下肢（臀部を除く）・手首である
[5 empty] | □ |  |  |  | ここまでのすべてのチェックBOXの確認が完了している
[5 empty] | □ |  |  |  | プログラマでMRI設定を有効化した
[5 empty] | □ |  |  |  | プログラマによるMRIレポートの印刷（MRI設定有効化後）
MRI検査（撮像） ※撮像中は継続して血行動態のモニタリングを行う
MRI検査日 チェック
[5 empty] | □ |  |  |  | プログラマでMRI設定を無効化する
[5 empty] | □ |  |  |  | CRT-Dチェックをした↓
|  |  |  | （ Ω） |  |  |  | 心房リードインピーダンス計測値
|  |  |  | （ Ω） |  |  |  | 右室リードインピーダンス心室計測値
|  |  |  | （ Ω） |  |  |  | 左室リードインピーダンス心室計測値
|  |  |  | （RV-CAN Ω） （RV-SVC Ω） （SV-CAN Ω） |  |  |  | HVリードインピーダンス計測値
|  |  |  | v/ ms |  |  |  | 心房キャプチャー閾値
|  |  |  | v/ ms |  |  |  | 右室キャプチャー閾値
|  |  |  | v/ ms |  |  |  | 左室キャプチャー閾値
|  |  |  | mV |  |  |  | 心房センシング
|  |  |  | mV |  |  |  | 心室センシング
[5 empty] | □ |  |  |  | 頻拍治療および左室ペーシングがONに戻っていることを確認した
[5 empty] | □ |  |  |  | 撮像前後のCRT-Dの設定が同じこと、および調整の必要がないことを確認した
[5 empty] | □ |  |  |  | CRT-Dチェックの結果および設定をプリントした
ご不明な点は、アボットメディカルジャパンMRI専用サイト https://www.cardiovascular.abbott/jp/ja/mri-verification.html MRI専用フリーダイヤル 0800-100-1055 をご利用ください。
2024年3月作成
™ Indicates a trademark of the Abbott group of companies. ©2024 Abbott. All rights reserved. MAT-2402656 v1.0 ¦ Item approved for Japan use only.
SAMPLE