## チェックシートICD4
条件付きMRI対応ICD MRI検査チェックリスト
（Abbott社製 Neutrino™ NxT ICD） 1.5T/3.0T用（心房リードにTendril™ STS J / IsoFlex™ Optim™ J 46cmまたは52cmを使用）
基本情報 |  | 患者名
ID：
|  | 検査目的 |  |  |  |  | □精査 □経過観察 □スクリーニング □その他（ ）
[7 empty] | □ | 頭部 （ 脳 ・ 頭蓋 ） |  |  | □ | 上腹部（ 肝 ・ 胆 ・ 膵 ・ 脾 ・ 腎 ）
[7 empty] | □ | 眼窩 |  |  | □ | 下腹部 ・ 骨盤腔（ 膀胱 ・ 前立腺 ・ 子宮 ・ 卵巣 ）
[7 empty] | □ | 頚部 |  |  | □ | 脊椎（ 頚椎 ・ 胸椎 ・ 腰椎 ）
[7 empty] | □ | 胸部（ 肺 ・ 縦隔 ） |  |  | □ | 四肢（ 膝 ・ 股 ・ 肩 ・ 足 ・ 足関節 ・ 手 ・ 手関節 ・ 肘 ） ( L ･ R )
[7 empty] | □ | ３D |  |  | □ | その他（ ）
|  | ICD 植込み適応疾患 | [11 empty] | MRI検査時の 全身状態
|  | MRIオーダー日 |  |  | MRI検査日
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日
|  | MRI検査オーダー医 |  |  | MRI検査日 プログラマ操作者 |  |  |  | ICD管理医
|  | MRI検査オーダー時 チェック |  |  | MRI検査日 チェック
検査前 確認事項
|  |  | □ |  |  | □ |  |  |  | 検査に使用するMRI装置が1.5T/3.0Tトンネル型である
|  |  | □ |  |  | □ |  |  |  | 条件付きMRI対応カードの提示があった
|  |  | □ |  |  | □ |  |  |  | リード植込み後6週間を超えている
|  |  | □ |  |  | □ |  |  |  | ICDは左右の胸部植込みである
|  |  | □ |  |  | □ |  |  |  | MRIに対応していないリード、延長リード類、リードアダプタを含む関連機器が植え込まれていない
|  |  | □ |  |  | □ |  |  |  | ICD本体と併用されているMRI対応リード以外の植込み機器(以前使用していたリード等)が無い
|  |  | □ |  |  | □ |  |  |  | 撮像時の体位は仰臥位(腕の位置は体の横とする)
|  |  | □ |  |  | □ |  |  |  | 患者の体温が平熱であり、体温調節機能に異常がない
[6 empty] | □ |  |  |  | ICDチェックをした↓
[6 empty] | □ |  |  |  | リードインピーダンスは設定範囲内である
[5 empty] | （ Ω） |  |  |  | 心房リードインピーダンス計測値（DRの場合のみ）
[5 empty] | （ Ω） |  |  |  | 心室リードインピーダンス計測値
[6 empty] | □ |  |  |  | HVリードインピーダンスは設定範囲内である |  |  |  |  | （HVテスト合格）
[5 empty] | （RV-CAN Ω） （RV-SVC Ω） （SVC-CAN Ω） |  |  |  | HVリードインピーダンス計測値 |  |  |  | * |  |  | *デュアルコイルの場合はシングルコイルとして使用している場合 でもRV-Can, RV-SVC, SVC-canのすべてが設定の範囲内である 必要があります
[6 empty] | □ |  |  |  | ペーシング閾値は 2.5 V /0.5 ms以下
[5 empty] | v/ ms |  |  |  | 心房キャプチャー閾値（DRの場合のみ）
[5 empty] | v/ ms |  |  |  | 心室キャプチャー閾値
[6 empty] | □ |  |  |  | プログラマによるMRIレポートの印刷（通常時）
[6 empty] | □ |  |  |  | MRI設定の内容確認
[6 empty] | □ |  |  | MRI モードはペーシングOff
[5 empty] | min-1 |  |  |  | MRI 基本レート
[5 empty] | ms |  |  |  | MRI ペース後AVディレイ
[5 empty] | 5.0V ・ 7.5V |  |  |  | MRI パルス振幅（パルス幅は1.0msで固定）
[5 empty] | デュアル・シングル |  |  |  | HV リードタイプ
[5 empty] | MRI検査日 チェック |  |  |  | MRI検査実施者
MRI検査時 （シールドルームの外で確認） | [5 empty] | □ |  |  |  | MRI設定時はICDの頻拍治療は無効になることは確認済である
[6 empty] | □ |  |  |  | 体外式除細動器の準備をした
[6 empty] | □ |  |  |  | 撮像中の血行動態モニタリングの準備（心電図・非観血的血圧測定・その他）をした
[6 empty] | □ |  |  |  | アイソセンターの配置は条件なし（全身撮像可）であることを確認した
[6 empty] | □ |  |  |  | 一軸あたりの最大勾配スルーレートが 200 T/m/s 以下,最大空間傾斜 30T/m
[6 empty] | □ |  |  |  | 第一次水準管理操作モードまたは通常操作モード
□1.5T撮像時：全身SAR2.0W/kg以下、頭部SAR3.2W/kg 以下
□3.0T撮像時：全身SAR4.0W/kg 以下、頭部SAR3.2W/kg 以下
[6 empty] | □ |  |  |  | 1.5 T/3.0T のトンネル型MR装置である
□3.0T：RF励起は円偏波（CP）または 多チャンネル-2（MC-2）、且つローカルコイルは受信専用のみ
□1.5T：ローカル送受信コイル配置は、頭部、下肢(ただし臀部は除く)、手首に限る。励起は円偏波（CP）
[6 empty] | □ |  |  |  | ここまでのすべてのチェックBOXの確認が完了している
[6 empty] | □ |  |  |  | プログラマでMRIタイムアウトの設定をした
[6 empty] | □ |  |  |  | プログラマでMRI設定を有効化した
[6 empty] | □ |  |  |  | プログラマによるMRIレポートの印刷（MRI設定有効化後）
MRI検査（撮像） ※撮像中は継続して血行動態のモニタリングを行う
MRI検査日 チェック
[6 empty] | □ |  |  |  | プログラマでMRI設定を無効化する(またはMRIタイムアウト時間を確認した）
[6 empty] | □ |  |  |  | ICDチェックをした↓
[5 empty] | （ Ω） |  |  |  | 心房リードインピーダンス計測値（DRの場合のみ）
[5 empty] | （ Ω） |  |  |  | 心室リードインピーダンス心室計測値
[5 empty] | （RV-CAN Ω） （RV-SVC Ω） （SVC-CAN Ω） |  |  |  | HVリードインピーダンス計測値
[5 empty] | v/ ms |  |  |  | 心房キャプチャー閾値（DRの場合のみ）
[5 empty] | v/ ms |  |  |  | 心室キャプチャー閾値
[5 empty] | mV |  |  |  | 心房センシング（DRの場合のみ）
[5 empty] | mV |  |  |  | 心室センシング
[6 empty] | □ |  |  |  | ICD頻拍治療がONに戻っていることを確認した
[6 empty] | □ |  |  |  | 撮像前後のICDの設定が同じこと、および調整の必要がないことを確認した
[6 empty] | □ |  |  |  | ICDチェックの結果および設定をプリントした
ご不明な点は、アボットメディカルジャパン MRI専用サイト https://www.cardiovascular.abbott/jp/ja/mri-verification.html MRI専用フリーダイヤル 0800-100-1055 をご利用ください。
| OT-CRM-031G-3(22-APR) |  |  | 2022年4月作成
™ Indicates a trademark of the Abbott group of companies. ©2022 Abbott. All rights reserved. MAT-2102885 v2.0 ¦ Item approved for Japan use only.
SAMPLE
本手順書はサンプルです。病院の運用形態に合わせてご編集ください