## Abbottﾍﾟｰｽﾒｰｶ（Tendril STS）
条件付きMRI対応ペースメーカ MRI検査チェックリスト
（Abbott社製 Nuance MRI） ※リードにアイソフレックス Optim J(1944/1948)を使用,Optim J(1944/1948)とテンドリル STS J(2088TC)を組み合わせて使用 （Abbott社製 Zenex MRI）※リードにアイソフレックス Optim J(1944/1948)とテンドリルMRI J（LPA1200M）を組み合わせて使用
checklist No.PM2
基本情報 |  | 患者名 | [27 empty] | MRI検査予定日 | [5 empty] | 年 |  | 月 | 日
[19 empty] | ID： | [10 empty] | MRI検査実施日 | [5 empty] | 年 |  | 月 | 日
|  | 検査目的 |  |  | □精査 □経過観察 □スクリーニング □その他 | [16 empty] | （ | [16 empty] | ）
撮像予定部位
[5 empty] | □ | 頭部 （ 脳 ・ 頭蓋 ） | [6 empty] | □ | 上腹部（ 肝 ・ 胆 ・ 膵 ・ 脾 ・ 腎 ） | [16 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 眼窩 | [6 empty] | □ | 下腹部 ・ 骨盤腔（ 膀胱 ・ 前立腺 ・ 子宮 ・ 卵巣 ） | [16 empty] | □ | ３Ｄ
[5 empty] | □ | 頚部 | [6 empty] | □ | 脊椎（ 頚椎 ・ 胸椎 ・ 腰椎 ）
[5 empty] | □ | 胸部（ 肺 ・ 縦隔・心臓 ） | [6 empty] | □ | 四肢（ 膝 ・ 股 ・ 肩 ・ 足 ・ 足関節 ・ 手 ・ 手関節 ・ 肘 ） ( L ･ R )
|  | ペースメーカ 植込み適応疾患 |  | □ | CAVB |  |  | □ | Ⅱ°AVB |  | □ | S.S.S. |  | □ | ( |  |  |  | ) | MRI検査時の 全身状態 | [5 empty] | 科診療録参照
MRI検査までに
|  |  | □ | 患者様よりペースメーカ手帳及び条件付きMRI対応カードの提示がある
|  |  | □ | リード植込み後6週間を超えている
|  |  | □ | ペースメーカは胸部植え込みである
|  |  | □ | MRIに対応していないリード、延長リード類、リードアダプタを含む関連機器が植え込まれていない
|  |  | □ | ペースメーカ本体と併用されているMRI対応リード以外の植え込み機器(以前使用していたリード等)が無い
MRI検査直前
|  |  | □ | ペースメーカチェック | [7 empty] | データ取得日 |  |  |  | （ |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | ）
|  |  | □ | 患者が平熱であり、体温調節機能に異常がない | [18 empty] | 計測値 | [6 empty] | 心房 |  |  |  |  | 心室
|  |  | □ | リードインピーダンスは設定範囲内にある | [18 empty] | リードインピーダンス | [6 empty] | Ω( Bi / Uni ) |  |  |  |  | Ω( Bi / Uni )
|  |  | □ | ペーシング閾値は 2.5 V /0.5 ms以下 | [18 empty] | ペーシング閾値 | [6 empty] | V / ms |  |  |  |  | V / ms
|  |  | □ | MRI設定の内容
[6 empty] | モード |  |  | （ | DOO | VOO |  | AOO |  |  | OFF |  | ） |  |  | レート |  |  | （ |  |  |  |  | ） | ppm |  | ※30～120ppm
[6 empty] | AVﾃﾞｨﾚｲ |  |  | （ | ms | ) | ※25～350ppm |  |  |  |  | 出力 |  |  | （ | 5.0V / 7.5V |  |  |  | ) | ※ | パルス幅は1.0msで固定
MRI検査承認医師のサイン：
MRI検査時
|  |  | □ | 1.5 T のトンネル型MR装置である
|  |  | □ | 撮像時の体位は仰臥位(腕の位置は体の横とする)
|  |  | □ | 一軸あたりの最大勾配スルーレートが 200 T/m/s 以下
|  |  | □ | 最大空間勾配は30T/m (3000 ガウス/cm) 以下
|  |  | □ | 全身 SAR 2.0 W/kg以下、頭部SAR 3.2W/kg 以下
|  |  | □ | ローカル送信専用コイル又はローカル送受信コイル配置は，頭部，下肢（ただし臀部は除く），手首に限る
|  |  | □ | 体外式除細動器のスタンバイ
|  |  | □ | 撮像中の血行動態モニタリングの準備 | [9 empty] | （ | □ | 心電図 |  |  | □ | パルスオキシメーター | [7 empty] | □ | 非観血的血圧測定 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ）
|  |  | □ | 【確認】一度MRIスキャンを実施すると、ペイシェントノーティファイアー機能は永久に使用不可となる
|  |  | □ | MRI設定を有効化する前のペースメーカ設定のプリント
|  |  | □ | MRI設定を有効化する
[5 empty] | □ MerlinPCS プログラマを用いてMRI設定を有効化した | [14 empty] | → | □MRI設定有効化後のペースメーカ設定のプリント
[6 empty] | モード |  |  | （ | DOO | VOO |  | AOO |  |  | OFF |  | ） |  |  | レート |  |  | （ |  |  |  |  | ） | ppm |  | ※ペースメーカ管理医の指示に従う
臨床工学技士サイン：
|  |  | □ | ここまでのすべてのチェックBOXの確認が完了している | [19 empty] | 放射線科医もしくは放射線技師サイン：
MRI検査（撮像） ※撮像中は継続して血行動態のモニタリングを行う
MRI検査後
|  |  | □ | MRI設定の解除
|  |  | □ | ペースメーカチェック | [7 empty] | データ取得日 |  |  |  | （ |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | ）
[23 empty] | 計測値 | [6 empty] | 心房 |  |  |  |  | 心室
[23 empty] | リードインピーダンス | [6 empty] | Ω( Bi / Uni ) |  |  |  |  | Ω( Bi / Uni )
[23 empty] | ペーシング閾値 | [6 empty] | V / ms |  |  |  |  | V / ms
|  |  | □ | ペースメーカチェックの結果および設定プリント
|  |  | □ | 撮像前後のペースメーカ設定が同じこと、および調整の必要がないことの確認
臨床工学技士サイン：
循環器内科の所定の研修を受けた医師の最終確認（サイン）
ご不明な点は、アボットメディカルジャパン（株）MRI専用サイト https://www.sjm.co.jp/jp/mri-pacemaker/index.html MRI専用フリーダイヤル 0800-100-1055 をご利用ください。
| OT-CRM-032H-2(19-JUN)NK | [5 empty] | 2019年6月改訂
SAMPLE
または